CT画像計測 CTmeasureBasic　Ver. 0.97b2 　2016.8.22　（一部ベータ版）

（フリーバージョンですので非会員でも使用可能ですが，機能は大幅に制限されています．CTmeasureを体験するため，または結果の少ない簡単な測定に利用可能です．）

（本プログラムはIR対応の新しいMTF測定法が可能ですが，安定作動を確認するまでベータ版とします．皆さんのご意見をお聞かせください．）

・本プログラムの著作権は，日本CT技術学会（Japanese society of CT technology）にあります．

・本プログラムは，日本CT技術研究会（JSCT）に会員に限り使用することができます．

・本プログラムの使用による引用方法は，下記です．

「Ichikawa K, CTmeasure, Japanese society of CT technology, Kasumi, Minami-ku, Hiroshima, JPN, http://www.jsct-tech.org/, 2012-2014.」

※このプログラムには，VisualBasic6.0のランタイムライブラリがコンピュータにインストールされている必要があります．

http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/util/se089073.html

からダウンロードして実行しインストールしてください．

※プログラムのVersionは，プログラムを起動したときにタイトルバーに表示されます．

使用方法

■CTDSPウィンドウ

このプログラムは，CTのDICOM画像を効率的に表示するためのツールです．

・読み込み機能

一括読み込み，ドラッグアンドドロップ読み込み，1ファイル読み込み

・READボタンは，ファイルフォルダの中のそれか一つのファイルを選ぶと，そのフォルダ内をすべて読む機能です．

・WWボタンで，ウィンドウ条件を数値入力して変更します．同時にその画像をクリップボードに保存します．パワーポイントに貼り付けるときなどに便利です

・1-FILEボタンで一画像だけ読み込みます．

・画像ウィンドウにファイルをドラッグするとそれを読み込みます．（複数ファイル可）

・RawReadボタンは，512×512ピクセル，16bit，リトルエンディアン形式（Intel形式）のデータを読み込むことができます．ピクセルサイズの入力が求められます．フォルダ内に複数画像を一括で読み込むことができます．

※ImageJで保存したraw画像を用いるときは，optionのIntel形式を選択してください．

・右下のほうにある，FileName，SlicePosi，PatName，Kernelは，それぞれ，読み込ん　だ後に，どれで並び替えするかを選ぶオプションです．ただしFileNameは，名前の並べ替えではなくて，FileNameに含まれる数字で　並べ替えます．

Basicバージョンではスライス位置だけで並び替えます．

・その下のSeriesチェックボックスにより，シリーズ並べ替えを加えられます．

（シリーズ並べ替えはデフォルトでon）

・複数のシリーズを一括で読込み，シリーズ毎にスライス位置で並べ替えることなどが可能です

・その下のOrderチェックボックスにより並べ替えの順番を逆にできます．

・画像の送りと戻し

画像すぐ下のスライドバーで，複数読み込んだ画像の送り戻しができます．この際に，

画像の情報がタイトルバーと画面上部に表示されます，

※ROIサイズが128ピクセル未満の時は，画像送りのたびに平均とSDが画面左下に表示されます．

※スライドバーの右端と左端の<<と>>ボタンでシリーズ毎の画像送りができます．

・画像情報

タイトルバーに画像情報の種類と順序（画像番号，シリーズ名，スライス位置，電圧，電流，mAs，回転速度、スライス厚，カーネル，DFOV，CTDI，氏名，ファイル名）が表示され，画面上部にその数値が表示されます．（慣れるまで見づらいと思います．すみません）

・クリップボードへの画像保存機能．

WWボタンでクリップボードへの画像保存ができます（上記WWボタン説明）．

・ウィンドウ値は，WWボタンで直接入力もできますが，画像上での右クリック

でのドラッギングでも変えられます．

・左下のウィンドウ条件のテキストボックスの値を変更した場合は，そのテキストボックスをダブルクリックすると，画像表示に反映されます．

・2倍拡大機能： 2xチェックボックスにより画像を2倍できます．

その状態でROI以外をクリックしてドラッグすると拡大したまま画像を移動できます．

・5種類のプリセットウィンドウ

Head，Abdo1，Abdo2，Chest，Boneの5種類のプリセットウィンドウがあります．

プログラムのフォルダにあるCTMES.INIというファイルには以下のように記述されていて，これをプログラム起動時に読み込みますので，このファイルをメモ帳などで開き，変更することで，プリセット値を変えられます．（変更する際は元のコピーお忘れなく）

Head

70

30

Abdomen1

200

40

Abdomen2

400

40

Chest

1500

-500

Bone

2000

500

--end---

※一時的なプリセット変更

ウィンドウ条件を任意に変更した後画面下部にあるmemoといチェックボックスをチェックして，プリセットボタンをクリックすると，そのボタンにその条件が一時的に設定されます．

・SDと平均計算

画面上の矩形ROIのサイズ変更や移動を行うとSDと平均値が計算され，タイトルバーにそのROIの平均CT値，中心のCT値，最小値，最大値，SD値，ROIのピクセルサイズが表示されます．また，クリップボードに，平均値とSD値が保存されますので，エクセルなどにすぐ貼り付けられます．

※ROIサイズが128ピクセル未満の時は，画像送りのたびに平均とSDが画面左下に表示されます．

・ROIサイズ変更と移動

ROIの左上か右下の小さなボックスをドラッグすることで行えます．また矩形ROIの中をドラッグすると位置を変更できます．また，256roi，128roi，64roi ボタンをクリックするとROIサイズを変更し中央に配置します．

※キーボードの矢印キーにより１ピクセル単位で移動できます．

Basic版は画像平均機能がありません．

・画像平均・引き算機能

CTDSPウィンドウでは，番号指定画像平均ができます．

どれかの画像を選び，右下のStartのテキストボックスをクリックするとその画像番号が入ります．Endのテキストボックスをクリックするとまたその画像番号が入ります．

Ave.ボタンで，すぐにその範囲を平均します．

Ave Subボタンでは，範囲を番号入力して平均または引き算できます．

平均では，StartからEndの番号を聞いてきますので，それに従います．

引き算では，Startの1画像とEndの1画像の差分（Start－End）を計算します．

※平均・引き算された画像は，末尾に追加され，プログラムのフォルダにTEMPXX（XXは番号）で保存されます．注）この画像ファイルは，自動で消去されません．目障りな方は，手作業で削除してください．

※平均画像を表示した状態では，その表示画像がCTｍeasureの計測対象となります．

※MTFのワイヤー画像では，この平均画像を使うとSN比が上がり精度が向上します．ただし，複数画像はアラインメントのずれのない画像にする必要があります．（例：寝台移動無しで複数回取った画像）

※NPSの水ファントム画像を平均した場合は，ノイズが減少しNPSが元画像より低くなります．よって，NPSでは，CTmeasureウィンドウのNoise測定の平均機能を使ってください．

・Dualウィンドウ機能

ウィンドウ下部のDual Winボタンにより２つめの画像ウィンドウ（第2ウィンドウ）が開きます．

第2ウィンドウには，現在メインウィンドウで表示されている画像がそのウィンドウ条件で表示されます．もし，ウィンドウなどを変えてそれを第2ウィンドウに反映させたいときは，DualWinボタンを再度クリックして下さい．

第2ウィンドウでもスライドバーによる画像変更，ROI計測，ウィンドウ条件変更ができます．メインウィンドウの拡大（2X）にチェックを入れると，第2ウィンドウも拡大モードになりますが，第2ウィンドウで何か操作をしたときに拡大モードになります．WWボタンで再度表示することでその画像がクリップボードに保存されます．PowerPointに貼り付ける時に便利です．

■CTmeasureウィンドウ

CTDSPウィンドウの右下のMeasure＞ボタンをクリックするとCTmeasureウィンドウが現れます．

MTF計算法

・仮想スリット法：日本放射線技術学会監修の書籍，「標準CT画像計測」で，エクセルのシートとして提供されている標準的方法です．

この方法は，参考文献1で精度が検証されています．この方法は，講習会などでエクセルを用いて行う方法で，一般的な施設で特別なソフトウェアを用いずに行うことを前提にしています．仮想スリットとは，数値的なスリット（i.e. 1×40ピクセル，長手方向はプロファイルの方向と垂直）により平均しながらスキャンし，一次元プロファイルを得る方法で，2次元空間周波数面の中央切断面（1次元空間周波数分布）を抽出します[2,3]．

海外論文では，2次元フーリエ変換を用いた方法が示されていますが[4-6]，ワイヤ像の周辺のノイズの効果的な除去方法などは示されていません．ただし，参考文献4では，ワイヤ周辺の限られた領域を計算することによってノイズの影響を軽減できるとあり，それに基づき，本プログラムでは，ワイヤの周辺をゼロで埋める方法（Zeroing）を用いています．ただし，2次元画像上で，Zeroingの領域を決めるのは困難であることから，LSFである1次元プロファイルを得た後で，そのプロファイル上で，Zeroing領域を決めるようにしています．

画像のDFOVは，CT画像のリミット周波数（1～2cycles/mm）を考慮して決めれば良いので，150mm（ナイキスト周波数＝1.7cycles/mm）程度以下で良いですが，なるべく小さい50mm程度を推奨します．

・Radial仮想スリット法

仮想スリット法の拡張法として，仮想スリットを10度ずつ18方向で得て，そのプロファイルを平均します．論文で検証されている方法ではありませんが，1画像から複数のLSFを得て平均できるので，LSFの裾野のノイズが低減されます．仮想スリット法と結果を比較した上で，ご使用ください．多方向の解析を行うので，X,Y方向だけといった特性は把握できませんが，アイソセンタ付近では，方向性はありませんので，問題ありません．

・2D-FFT法

ワイヤ画像を中心とした256×256ピクセルを抽出し，2次元高速フーリエ変換（2D-FFT）することでMTFを算出します．画像のDFOVは50～100 mm程度にして十分に拡大再構成してください．この方法では，仮想スリット法で行うようにしているLSFの観察ができませんので， ワイヤの周辺のCT値分布を注意深く観察し（WWを狭くするなど），アンダーシュートなどが無くなる最小範囲のROIをワイヤをほぼ中心にして設定します．64×64程度が目安です．そしてROI内接円より外側のCT値を計算して全体から減算し，さらに内接円より外側をゼロにします(zeroing)．その後2D-FFT法でMTFを算出します．

●MTFメニュー

・VirtualSlit

仮想スリット法でMTFを求めます．

・Radial

Radial仮想スリットです．仮想スリットを18方向（10度ごと）で求めて平均します．

1)中心位置は自動で決められます．最大値を検索しますので，あらかじめ

CTDPSウィンドウのROI内にワイヤーが入るようにしておいてください．

2)LSFが表示されたら，マウスクリックに合わせて赤いベースライン移動できます．

3)MTFメニューのSet baseでベースラインを決定します．決定されると，Zeroingモードに移行します．

4)プロファイルの裾野をzeroにする開始点を決めます．左右の裾野の適切な位置を，クリックするとそれより外側をzeroにします．左右両方について行ってください．

5)MTFcalcでMTFを計算し表示します．データ番号を指定するとその番号にデータが記録されます．この時点でMTF値だけがクリップボードに保存されます．（なぜMTF値だけ？→複数の結果をエクセルで即時グラフにするとき，空間周波数の値は邪魔です）

※最大7つまで表示します．

Basic版では，2つまで表示可能です．

最大数を超える解析をすると7番目に上書きされます．そしてクリップボードにはその値が保存されます．

※最大になった場合に例えばデータ番号に1を入力すると再度1番目から計算します．

（データは上書きされます．）

※たくさんのMTFをはかる場合は，クリップボード経由で次々とエクセルに貼り付けていってください．

・2D-FFT法

1) ワイヤの周辺のCT値分布を注意深く観察し（WWを狭くするなど），アンダーシュートなどが無くなる最小範囲のROIをワイヤをほぼ中心にして設定します．64×64程度が目安です．

2) CTmeasureウィンドウのMTFメニューの2D FFTを選ぶと，MTFを計算します．

3) 表示中の1画像から計算します．精度を高めるためにはワイヤーを正確にｚ軸と平行にした複数画像を取得し，その画像を画像平均機能で平均した画像を用いてください．

Basic版は画像平均機能がありません．

Basic版では，2つまで表示可能です．

・Circular Edge （ベータ版機能）

Richardらにより発表されたIRに対応した円柱画像によるMTF（Task-based MTF）測定法[7]（本プログラムではCircular edge法）です．

円柱のエッジを横切るプロファイルを中心から放射方向に得ながら平均して，円柱におけるedge spread function (ESF)を得ます．これを微分したLSFからフーリエ変換によりMTFを算出します．Iterative reconstruction (IR)のMTFは，コントラストや形状依存になりますが，この方法では，臨床画像の対象コントラストや対象サイズに依存したMTF測定ができます．直径約3.0cm程度の円柱から使用できます．

この手法では，300～500HU以下のコントラスト画像では画像ノイズが測定精度に大きく影響します．よって，CTDSPウィンドウの画像平均機能により複数画像を平均してノイズを低減した画像を用いる手法[8]が必須です．このため，円柱のアラインメントには細心の注意が必要です．

Basic版では画像平均機能はありません，ImageJなどで平均してrawファイルにしてRawReadで読み込んでください．CT装置やワークステーションに平均機能があれば，それを利用してDicom形式で保存すればそれを用いることができます．

1) 円柱の軸を正確にZ軸に合わせてアライメントのずれのない複数画像を得ます．そしてそれをAverage機能で平均することで，ノイズの少ない円柱画像を得ます．（← たぶん，必須）

2)右図のようにROIを円柱に接するように置きます．

3)Circular edgeを実行し，プロファイルが表示されたら，Measureウィンドウの右上に現れる上下左右の中心補正アイコンのどれかをクリックして，中心座標を補正します．正確な中心座標に近づくほどプロファイルは収束し，エッジが明確になります（下図）．黄色のドットは平均されて出力されるESFです．fineチェックボックスで，移動量を小さくできます．

4)EdgeOKメニューで中心座標を決定します．

中心座標補正前　　　　　　　　　　　　　中心座標補正後

5)LSFが表示されたら，マウスクリックに合わせて赤いベースライン移動できます．

6)MTFメニューのSet baseでベースラインを決定します．決定されると，Zeroingモードに移行します．

7)プロファイルの裾野をzeroにする開始点を決めます．左右の裾野の適切な位置を，クリックするとそれより外側をzeroにします．左右両方について行ってください．

8)MTFcalcでMTFを計算し表示します．データ番号を指定するとその番号にデータが記録されます．この時点でMTF値だけがクリップボードに保存されます．（なぜMTF値だけ？→複数の結果をエクセルで即時グラフにするとき，空間周波数の値は邪魔です）

※最大7つまで表示します．

Basic版では，2つまで表示可能です．

最大数を超える解析をすると7番目に上書きされます．そしてクリップボードにはその値が保存されます．

※最大になった場合に例えばデータ番号に1を入力すると再度1番目から計算します．

（データは上書きされます．）

※たくさんのMTFをはかる場合は，クリップボード経由で次々とエクセルに貼り付けていってください．

・Linear Edge （ベータ版機能）

面が平滑なブロックを撮影して，そのエッジ画像からMTFを測定します．DFOVが大きい場合（e.g. 300mm）でもMTFを計測できます．

ブロックの面を横切るプロファイルを平均して，edge spread function (ESF)を得ます．これを微分したLSFからフーリエ変換によりMTFを算出します．臨床画像で使用するDFOVにおけるMTF測定ができます．ブロックの面の大きさ5cm程度は最低必要です．

この手法では，300～500HU以下のコントラスト画像では画像ノイズが測定精度に大きく影響します．よって，CTDSPウィンドウの画像平均機能により複数画像を平均してノイズを低減した画像を用いる手法[8]が必須です．このため，円柱のアラインメントには細心の注意が必要です．

Basic版では画像平均機能はありません，ImageJなどで平均してrawファイルにしてRawReadで読み込んでください．CT装置やワークステーションに平均機能があれば，それを利用してDicom形式で保存すればそれを用いることができます．

1) ブロックの軸を正確にZ軸に合わせてアライメントのずれのない複数画像を得ます．そしてそれをAverage機能で平均することで，ノイズの少ないエッジ画像を得ます．（← たぶん，必須）

2)右図のようにROIの中央がエッジのほぼ中央に来るように配置します．

3)Linear Edgeを実行し，プロファイルが表示されたら，Measureウィンドウの右上に現れる左右位置補正アイコンのどちらかをクリックして，中心座標を補正します．正確な中心座標に近づくほどプロファイルは収束し，エッジが明確になります（下図）．黄色のドットは平均されて出力されるESFです．fineチェックボックスで，移動量を小さくできます．

4)EdgeOKメニューで中心座標を決定します．

5)LSFが表示されたら，マウスクリックに合わせて赤いベースライン移動できます．

6)MTFメニューのSet baseでベースラインを決定します．決定されると，Zeroingモードに移行します．

7)プロファイルの裾野をzeroにする開始点を決めます．左右の裾野の適切な位置を，クリックするとそれより外側をzeroにします．左右両方について行ってください．

8)MTFcalcでMTFを計算し表示します．データ番号を指定するとその番号にデータが記録されます．この時点でMTF値だけがクリップボードに保存されます．（なぜMTF値だけ？→複数の結果をエクセルで即時グラフにするとき，空間周波数の値は邪魔です）

※最大7つまで表示します．

Basic版では，2つまで表示可能です．

最大数を超える解析をすると7番目に上書きされます．そしてクリップボードにはその値が保存されます．

※最大になった場合に例えばデータ番号に1を入力すると再度1番目から計算します．

（データは上書きされます．）

※たくさんのMTFをはかる場合は，クリップボード経由で次々とエクセルに貼り付けていってください．

・Multi measure

一度でも，Virtual slitまたは，Radialで１画像についてMTFを計算させた場合に，その方法で，複数画像から自動的にMTFを計算し，平均します．

クリックすると，CTDSPウィンドウのStartとEndの画像番号を読み込み，それを聞いてきますので，よければそのまま，OKとすることで，計算し平均します．

ワイヤーがz軸と平行でない場合に，画像ごとに位置がずれますが，この機能では自動で追従してLSFを算出してMTFを計算します．

※必ず一度複数画像の中の１枚を使ってMTF結果を出してください．この場合，zeroingの位置は比較的外側にすることができます（zeroing位置がわかりずらい場合に有効です）．

6)Settingで，解析する最高周波数とクリップボードに保存するデータの周波数間隔を変更できます．NPSのbin数も聞いてきますが，ここではそのままOKして下さい．

7)Clip MTFで，MTFの結果をクリップボードに保存します．

8)Clip LSFで，256点のLSFをクリップボードに保存します．

9)Compare MTFは，MTF比較に使います．

5などと単一数値を入力すると，一つだけを表示します．

1,3,5などと，カンマ区切りで入力すると，1,3,5番を表示します．

2-5などと，マイナスつなぎで入力すると，2～5番を表示します．

※最大で7本の解析ができます．

Basic版では，2つまで表示可能です．2つ表示するときは1,2または1-2とします．

※画面の右上で上下矢印ボタンでY方向のフルスケールを変更できます．

※グラフのラベル：カーネル名と解析方法が表示されます．

仮想スリット（Virtual slit）の時は，VS-X（X方向）とVS-Y（Y方向），仮想スリットのラジアル法では，VS-Rとなります．

●Noiseメニュー

・仮想スリット法：30ピクセルの仮想スリットを用いて一次元ノイズプロファイルを得て，1次元フーリエ変換を行います．日本放射線技術学会監修の書籍，「標準CT画像計測」で，エクセルのシートとして提供されている標準的方法です．この方法は，参考文献9で精度が検証されていますが，この文献で，Radial frequency法[5,10]に対して精度が劣ると報告されています．（方向別の解析をする時以外は，Radial frequency法を推奨します．

・Radial frequency法：海外文献[5,7]でこの方法が用いられています．この方法では，ROI内に窓関数を適用して，裁断誤差を軽減しますが，本プログラムではハニング窓を基本としており，FPDなどのディジタルラジオグラフィに用いられる2次元2次近似面の減算[8]による方法も選べます．

・計算範囲の変更

CTDSPのROIサイズ変更機能であらかじめ256roi，128roi，64roi を選び位置を指定してください．ただし，256roiは，中心配置で固定です．

・Virtual Slit

仮想スリット法で，NPSを測定できます．

・ Radial NPS

Radial frequency法で，全方位のNPSを平均します．精度が高いです．

1) 最初に，current..0, Average..1を選びます．．

CTDSPウィンドウに表示中の画像1枚だけを処理するときはcurrentです．

CTDSPウィンドウの平均機能で加算画像が表示されていれば，そのNPSを計算します）

CTDSPウィンドウのstartからendのNPSを平均するときは，Averageです．

（start番号とend番号は直接入力もできます．）

Basic版では，平均機能がありません．位置画像ずつ計算してエクセルにコピーして，複数データを平均してください．

2) 計算後，データ番号を入力します．入力した番号までの結果曲線を表示します．

この時点でNPS値だけがクリップボードに保存されます．（なぜNPS値だけ？→複数の結果をエクセルで即時グラフにするとき，空間周波数の値は邪魔です）

※最大7つまで表示します．

Basic版では，2つまで表示可能です．

最大数を超える解析をすると7番目に上書きされます．そしてクリップボードにはその値が保存されます．

※最大になった場合に例えばデータ番号に1を入力すると再度1番目から計算します．

（データは上書きされます．）

※たくさんのNPSをはかる場合は，クリップボード経由で次々とエクセルに貼り付けていってください．

3)Settingで，解析する最高周波数とクリップボードに保存するデータの周波数間隔を変更できます．また，周波数bin数を変更することができます．

周波数binは，IEC規格で提唱されるのディジタルX線画像のNPS解析法[11]の中で使われているもので，FFTで得たスペクトルの空間周波数を適当な範囲に区切りその一つ一つの範囲（＝bin）内で平均することで滑らかなスペクトル曲線を得ます．

bin=48が通常モードで，24とすることでbinの中の平均数が増え，NPS曲線がなめらかになりますが，最低周波数がやや高くなります．48では，最低周波数が24に対して1/2になりますが（FOV=200mmのとき約0.01 cycles/mm）そのかわりNPS曲線はやや変動します．IRの画像では低周波のNPSがどうなっているかが重要ですので，IRの画像解析をする場合はbin数を48のままにしてください．なお，64×64の解析では，自動的にbin数は24になります．

Basic版では，bin数は48で固定です．ただし，ROIサイズが64のときは，bin数は24となります．

4)Windowで，窓関数を変更できます．1とすることで，2次元2次近似による方法となります．0はハニング窓で，これが標準です．変更してもすでに計算された結果には反映されません．あらためて計算をしなおしてください．

Basic版では，ハニング窓だけです．

注）過去の論文に対応してハニング窓にしましたが，実際はデータによってどちらが良いかが変わるようです．2次元2次近似では，ノイズ面を2次元2次関数のなめらかな曲面に近似してそれを元画像から減算しますので，ムラが軽減し最低周波数の精度が高くなると考えています．

5) Clip NPSで，結果を範囲と間隔を指定してクリップボードに入れることができます．

6) Compare NPSは，NPS比較に使います．

5などと単一数値を入力すると，一つだけを表示します．

1,3,5などと，カンマ区切りで入力すると，1,3,5番を表示します．

2-5などと，マイナスつなぎで入力すると，2～5番を表示します．

※　最大で7本の解析ができます．

Basic版では，2つまで表示可能です．2つ表示するときは1,2または1-2とします．

●Measuresメニュー

Basic版では，CT値のみ可能です．SSP（スライス厚），TSP（時間分解能）機能はありませんので，CT値機能で複数画像のROI平均値を得て，それをエクセルに貼り付けて解析してください．ImageJなどの汎用ソフトで画像を読み込み，ROI測定をすることもできます．

・CTvalues

CT値測定機能

設定したROIで複数画像のROI内平均CT値をはかります．

CTDSPウィンドウのstartからendの測定を行い，平均を計算します．

Start画像番号とEnd画像番号を指定することで複数画像に対してROI内平均値を計測します．

結果は上部のバーに表示されますが，同時にクリップボードに保存されますので，エクセルなどで受け取ることができます．この際，スライス位置も同時に保存されます．

・SD

SD値測定機能

設定したROIで複数画像のROI内平均CT値とSD値をはかります．

CTDSPウィンドウのstartからendの測定を行い，平均を計算します．

結果は上部のバーに表示されますが，同時にクリップボードに保存されますので，エクセルなどで受け取ることができます．その際，スライス位置と平均CT値も同時に保存されます．

・SSP

スライス厚の指標である断面感度分布(slice sensitivity profile: SSP)は，薄いアルミ板，微小な金属球（ビーズ）で測定できますが[12-14]，マルチスライスCTの1mm以下のスライス厚では，アルミ円盤の傾きの影響を受けやすく，ビーズはより小さくする必要があるため，in-planeの解像度の影響で十分なコントラストが得られません．そこで微小で薄い金属円盤（マイクロコイン）を測定する手法が考案されました[15]．このプログラムではビーズ法やマイクロコイン法を対象とします．

1) まず，CTDSPの読み込みの際にSlicePosを選び，スライス位置で並び替えしておく必要があります．

2) CTDSPウィンドウで決定しておいたstartからendの測定を行い，そこからSSPを計算します．

3) ROI設定は，ビーズまたはマイクロコインを囲うように僅かに接しない程度に設定します（大きいとCT値が低下する）．このROIで複数画像のROI内平均CT値を得て，それらとテーブル位置から，SSPを得ます．

4) 自動的に，最大値１に正規化します．

5) FWHMとFWTMを自動計算します．

6) 結果は上部のバーに表示されますが，同時にクリップボードに保存されますので，エクセルなどで受け取ることができます．

7) グラフのラベルは，設定スライス厚です．

※最大7本のSSPを表示できます．MTFなどと同じようにデータ番号を1などの小さい数値にすればそれ以上の本数を上書きで解析することができます．多数の解析ではクリップボード経由のエクセルへのデータ転送を有効利用してください．

MTFに移行した後，SSPに戻ってくると，SSPデータ番号が初期化されるという制限があります．SSPに何番までデータあったかを記憶しておいて番号指定することで複数のSSPを比較表示できます．

8) SSP setting：グラフのX方向の幅を変更できます．デフォルトは10mmです．

9) Compare SSP：MTFやNPSと同様に，番号を指定して比較表示できます．

10) Clip SSP：クリップボードに指定した番号のSSPのデータ，FWHM，FWTMを保存します．

11) ｚ-MTF prep （ベータ版機能）

体軸方向（z-方向）のMTF計算[16,17]のための準備を実行します．これにより，SSPがLSFに変換され，MTFのLSFの表示画面に切り替わります．この際，最後に作成したSSPのデータが使用されます．

これ以降は，MTFメニューのSet Baseから操作します．詳しくは，MTFの項を参照してください．

MTFに移行してデータ番号を指定したあと，SSPに行き，再びMTFに戻ってくると，MTFデータ番号が初期化されるという制限があります．MTFに何番までデータあったかを記憶しておいて番号指定することで複数のz-MTFを比較表示できます．

※ROIの計算の工夫：

設定した矩形ROIの2倍外側の平均値を測定しその値を引き算します．　よって，CT値に位置依存性がある場合も補正されます．また，始点と終点の2点ずつ計4点の平均値を引いてバックグラウンドをゼロに近づけます．

・TSP

時間分解能の指標である時間感度分布(temporal sensitivity profile：TSP)[18,19]を測定します．

ヘリカルスキャンと，マルチセグメント再構成法以外心臓CTに対応します．CTのスキャン中に，金属球（パチンコ球を推奨）を約5m/s程度（速度は厳密ではない）で回転中心に沿って打ち込みます．すると球の一瞬の通過にしたがってストリーク画像が再構成されます．回転速度R，ビーム幅B，ピッチP，再構成間隔Sとすると，それらから画像の時間間隔Tが次式により決まります．

T = R × S / (B × P) 　・・・・(1)

ストリーク画像内においたROIの平均値と各画像の時間をプロットすることでTSPが求められます．

1) まず，CTDSPの読み込みの際にSlicePosを選び，スライス位置で並び替えしておく必要があります．

2) CTDSPウィンドウで決定しておいたstartからendの測定を行い，そこからTSPを計算します．

3) ROI設定では，ストリーク内にストリークからはみでないように設定します．このROIで複数画像のROI内平均CT値を得て，それらと時間値から，TSPを得ます．

注）DFOVが大きいとROIの設定が困難になります．DFOVは100 mm以下を推奨します．

※ 始点と終点決めた後，CTDSPウィンドウのAveボタンで画像を平均すると，ストリークの位置変動のない場所を容易に確認することができます．

4) 回転速度（s/rot.），1列のディテクタ幅(mm)，使用列数，（ビーム）ピッチの入力を求められます．そして，データ番号をしているとTSPが表示されます．

5) 自動的に最大値１に正規化します．

6) FWHMとFWTMを自動計算します．

7) 結果は上部のバーに表示されますが，同時にクリップボードに保存されますので，エクセルなどで受け取ることができます．

8) グラフのラベルは，回転速度です．

※最大7本のTSPを表示できます．他と同じようにデータ番号を1などの小さい数値にすればそれ以上の本数を上書きで解析することができます．多数の解析ではクリップボード経由のエクセルへのデータ転送を有効利用してください．

MTFに移行した後，TSPに戻ってくると，TSPデータ番号が初期化されるという制限があります．TSPに何番までデータあったかを記憶しておいて番号指定することで複数のTSPを比較表示できます．

9) TSP setting：グラフのX方向の幅を変更できます．デフォルトは3秒です．

10) Compare TSP：MTFやNPSと同様に，番号を指定して比較表示できます．

11) Clip TSP：クリップボードに指定した番号のTSPのデータ，FWHM，FWTMを保存します．

12) t-MTF prep　（ベータ版機能）

時間領域のMTF計算[19]のための準備を実行します．これにより，TSPがLSFに変換され，MTFのLSFの表示画面に切り替わります．この際，最後に作成したTSPのデータが使用されます．

これ以降は，MTFメニューのSet Baseから操作します．詳しくは，MTFの項を参照してください．

MTFに移行してデータ番号を指定したあと，TSPに戻り，再びMTFに戻ってくると，MTFデータ番号が初期化されるという制限があります．MTFに何番までデータあったかを記憶しておいて番号指定することで複数の時間MTFを比較表示できます．

・Profile

CTDSPウィンドウで設定した矩形ROIのプロファイルを表示すると同時に，データをクリップボードに保存します．エクセルなどで受け取って活用してださい．

ROIが横長の場合には，Y方向に平均しながらX方向のプロファイルを作成します．

ROIが縦長の場合には，X方向に平均しながらY方向のプロファイルを作成します．

タイトルバーにデータ数，最大値，最小値を表示します．

変更履歴

2014.1.17　初期Version 0.9をリリース

2014.1.22　Version 0.92

2014.1.25　Version 0.93

2014.4.17 Version 0.94

2014.9.10　Version 0.95

2015.7.23　Version 0.96

2016.4.12　Version 0.97

参考文献

[1] Ichikawa K, Hara T, Niwa S, Ohashi K, Method of measuring modulation transfer function using metal wire in computed tomography. Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai Zasshi. 2008, 64(6): 672-80 (in Japanese)

[2] M. L. Giger, K. Doi, and C. E. Metz, ‘‘Investigation of basic imaging properties in digital radiography. 2. Noise Wiener spectrum,’’ Med. Phys. 11, 797–805 ~1984.

[3] Siewerdsen JH, Antonuk LE El-Mohri Y, et al.: Signal, noise power spectrum, and detective quantum efficiency of indirect-detection flat-panel imagers for diagnostic radiology, Med Phys, 25(5), 614-628, (1998).

[4] Bischof CJ and Ehrhardt JC : Modulation transfer function of the EMI CT head scanner. Med. Phys. 4(2), 163-167, (1977)

[5] Boedeker KL, Cooper VN, McNitt-Gray MF. Application of the noise power spectrum in modern diagnostic MDCT: part I. Measurement of noise power spectra and noise equivalent quanta. Phys Med Biol. 2007 52(14):4027-4046.

[6] Ichikawa K, Kobayashi T, Sagawa M, Katagiri A, Uno Y, Nishioka R, Matsuyama J, A phantom study investigating the relationship between ground-glass opacity visibility and physical detectability index in low-dose chest computed tomography,  J Appl Clin Med Phys. 16(4): 202-215, 2015

[7] Richard S, Husarik DB, Yadava G, Murphy SN, Samei E.Towards task-based assessment of CT performance: system and object MTF across different reconstruction algorithms. Med Phys. 2012 ;39(7):4115-4122.

[8] Urikura A, Nakaya Y, Ichikawa K, Kawatani K, Kawashima I, Goto H, Physics properties of non-helical scan using 320-row multi detector computed tomography,.Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai Zasshi. 2012;68(4):432-42. (in Japanese)

[9] Ichikawa K, Hara T, Niwa S, Yamaguchi I, Ohashi K, Calculation Methods for Noise Power Spectrum Measurement in Computed Tomography, Medical Imaging and Information Sciences 2008; 25(2), 29-34 (in Japanese)

[10] Marie Foley Kijewski and Philip F Judy, The noise power spectrum of CT images

Phys. Med. Biol., 1987, Vol. 32, No 5, 565-575.

[11] IEC62220-1：Medical electrical equipment-Characteristics of digital X-ray imaging devices part1：Determination of detective quantum efficiency.(2003).

[12] Polacin A, Kalender WA, and Marchal G: Evaluation of section sensitivity profiles and image noise in spiral CT, Radiology, 1992; 185, 29-35.

[13] Polacin A, Kalender WA, and Brink J, et al.: Measurement of slice sensitivity profiles in spiral CT. Med Phys, 1994; 21(1), 133-140.

[14] Slice-sensitivity profile and noise. In: Jiang Hsieh. Computed tomography: principles design artifacts and recent advances. Bellingham, WA: SPIE Press; 2009. 348–354.

[15] Hara T, Tsuzaka M, Sakurai N. Measurement of modulation transfer function in Z-axis for multi-slice spiral CT using the micro-disk method: comparison with the bead method and examination of geometric influence, Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai Zasshi. 2003;59(11):1391-8. (in Japanese)

[16] Wang G, Vannier MW. Longitudinal resolution in volumetric x-ray computerized tomography--analytical comparison between conventional and helical computerized tomography. Med Phys. 1994;21(3):429-433.

[17] Hu H, Fox SH. The effect of helical pitch and beam collimation on the lesion contrast and slice profile in helical CT imaging. Med Phys. 1996;23(12):1943-1954.

[18] Ichikawa K, Takada T, Hara T, Ohashi K, Niwa S, A new method of measuring temporal resolution for computed tomography. Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai Zasshi. 2008; 64(9):1172-1176. (short report in Japanese)

[19] Ichikawa K, Hara T, Urikura A, Takata T, Ohashi K, Assessment of temporal resolution of multi-detector row computed tomography in helical acquisition mode using the impulse method. Phys Med. 2015;31(4):374-381.